请各公司看到参数后在5日内做好标书（标配件、价格、售

后服务为重点），具体谈判时间安排另行挂网通知，请关注我院网站。

六安市中医院   薛业玲（0564-3312276/3318705）

设备技术参数

14间手术间的配置

百级1间  万级13间

吊塔14间 包括腔镜塔（5～6个）

床：13张 分电动床6张（原有电动床1张），普通床7张（其中骨科床配件：下肢牵引架2套，颈椎牵引架2套，上肢外展架2套；脑外科手术专用多功能头架2套；俯卧垫2套；侧卧垫2套）；所有床均配截石位架。

灯：14间，其中单灯4个，双灯10个

麻醉机：麻醉工作站2台、普通麻醉机10台（原旧麻醉机（GE欧美达）2台）

摄像系统2套（内置1套、外置2套）

手术间净化要求：

百级1间、骨科2间、脑外科2间、泌外科1间、腔镜2间、五官1间、眼科1间、感染1间、普通3间

心电监护仪10台（双有创：5台、单有创：5台）

一、心电监护仪（60台）

方案①双有创20台，单有创17台，普通23台；

方案②双有创37台，普通23台。

以上两方案均配中心站2套（1拖16）。

参数：

1、ICU要求：

心电监护6参数、双有创、能抗除颤、电刀干扰、能兼容心排、体温、CO2监测等。

2、手术室要求：

心电监护仪10台（双有创：5台、单有创：5台）

二、呼吸机（5台）

参数：

为大电脑屏幕，同时可显示 压力-容量、压力-流速等曲线，除具有通用的功能外，尚应具有PRVC、 BIPAP、插管补偿，等功能。

三、吊塔（国产）

参数：

1、手术室要求（14个）：

双臂塔：干湿分离、不飘移，外观整齐（网线、隐闭）载重量≥200Kg，水平移动＞450mm，气口插座暗装式。

2、ICU要求（4个吊塔、23个吊桥）：

（1）适合ICU、NICU使用

（2）承重不低于200KG

（3）水平移动>450MM

（4）气口、轴承、关节等主要配件要求进口。

（5）气口、插座暗装式

四、麻醉机

参数：

1、麻醉机

（1）、整机要求进口品牌，市场占有率高；

（2）、双蒸发罐框架，标配异氟醚或七氟醚单罐；

（3）、呼吸机：电动电控或气动电控；

（4）、呼吸频率5～65次；

（5）、小儿和成人共用（最好不换风箱）；

（6）、潮气量20～50至1400～1500me；

（7）、呼吸比2:1～4:1至1:3～1:6即可；

（8）、一体化显示屏，可显示呼吸频率，潮气量、气道压、分钟通气量等；

（9）、备用电池达90分钟以上；

（10）、报警参数：高低压、气道压、潮气量、分钟勇气量、窒息等；

（11）、售后服务：投标人必须提供详细的内容。

2、工作站：内置麻醉机功能，呼吸和循环的整体系统等功能。

五、手术床

参数：

1、电动床：多功能、多体位、能平移、能透光、备用电池便于清洁。

2、普通床：能透光、多体位、便于清洁

3、要提供配件和价格

4、售后服务：给予明细

5、所有部件要原装进口

6、床面长度≥2075㎜，宽度≥510㎜，电动左右倾±15°。

附神经外科头架参数

一、 总体要求：

1、著名品牌，国内著名三甲医院均有使用。

2、 头架采用铝镁合金制造。方便灵活，坚固耐用，重量轻。

3、 必须列明下列货物的配置清单。

二、 技术及配置要求

2.1头架技术参数：

1、头夹：

（1）三钉式固定；头夹固定臂流线型设计；

（2）三钉持钉器各自具有独立的压力指示器；精确确定每一头钉的颅骨受压压力并可单独调节施压，保证术中压力数值随时读取；有头钉旋转遥杆臂快速固定装置；

2、万向基座连接器：

（1）床基座复合双锁闭横杆固定，固定把手复合双关节弹簧压力锁定，（须提供彩页或照片）

（2）基座支撑杆可360°自旋转，同时也可绕水平固定杆前后任意360°旋转，满足位移至空间任意位置（万向位移），基座支撑杆复合双锁闭开关系统固定。头夹支撑杆可360°自旋转，同时头夹支撑杆上下可绕固定轴前后纵向任意360°旋转，满足位移至空间任意位置（万向位移），复合双锁闭开关系统固定。

（3）基座及连接器均由固定把手锁闭，无任何螺纹固定锁闭，使头架固定安全、快捷，无隐患。

（4）提供行星轮转接器一套。行星轮可绕转接柱360度自由旋转，固定方式为气压弹簧固定。（或其他设计，但要求满足使用功能）

（5）基座转接口视手术床需要，可与普通手术床连接；插杆有绝缘垫，确保和手术床绝缘。插杆间距可调；附调节扳手；

3、配置要求：

产品名称                         数量

万向360度调节底座                   1个

三钉施压头夹                         1个

成人头钉（可高温高压）               3个

儿童头钉（可高温高压）               3个

固定扳手                             1个

头部与手术床连接器                   1个

行星万向轮转接器（可与导航连接）     1个

成人马蹄头托                         1个

儿童马蹄头托                         1个

＊ 配有行星轮转接器与立体定向系统配套使用。

六、手术灯

参数：

1、深部照明效果，光照强度≥40000Lux

2、冷光源效果，色温＜4300K

3聚焦光柱深度≥70cm

4、灯泡使用寿命长≥1000小时，易于更换。

5、可配内置或外置摄像系统

6、手柄易于消毒

7、挂臂系统活动自如，340°旋转，但不飘移。

七、关节镜（1套）

参数：

1、数字化摄像系统：三晶片变焦≥2.5倍；分辨率≥750线。有多种数字信号接口输出，能外接监视器。

2、光源系统：氙灯≥150W；工作时间≥500小时；色温≥5500K。光导纤维≥250cm,可高温高压消毒。

3、刨削动力系统：具有手控或脚控、吸引阀门；刨削扭力≥320zin；100转／分≤磨头转速≤30000转／分；刀具锋利，部分能反复使用。

4、内窥镜：广角镜片，透光性好，图像清晰不变形，能接口耦合器，方便屏幕图像显示。

5、关节镜器械：能完成刨削、切割、缝合、游离体摘除、韧带重建所需的抓钳、探针及多角度的刨刀蓝钳剪刀等。

八、超声刀（1套）

参数：

工作频率≥55KHZ、输出功率≥40W、振幅≥50~110um可调、多种刀头（刀、剪等）；器械前端可360°旋转；手持器械手控或脚控；能量转换器能高温高压消毒；连接线缆尽量能拆卸、兼容性好。

九、64排128层螺旋CT（1台）

参数：

- 设备名称：64排128层螺旋CT机。

- 设备用处：实用临床CT诊断、治疗及科学研究。

- 要求：必须是贵公司该类CT机产品的最新机型及最新软件版               本并及时保证免费升级。

- 技术要求：

1 、X线球管

（1）高性能旋转阳极球管。

（2）球管阳极热容量   ≥7.5MHU。

（3）球管焦点  具备大、小焦点各1个。

（4）扫描时间  360度扫描可多项自由选择、最短扫描时间≦0.4秒、一次连续扫描能力≥60秒。

（5）散热率  高

2、 X线系统

（1）高压发生器功率≥60KW。

（2）管电压、管电流  具有多级可自由调节范围。

3、探测器

（1）材料  固体稀土陶瓷或纳米材料。

（2）数目  ≥47104个单元。

（3）扫描层厚 可多项自由选择。

（4）排数  ≥64。

（5）球管旋转360度数据采集层数  ≥128层。

4、扫描架

（1）孔径：≥70CM。

（2）倾角：≥±30度。

（3）机架倾斜控制：扫描架两侧并可显示（可遥控）。

（4）扫描定位灯：满足多方位。

（5）机架驱动方式  钢带驱动或磁悬浮

（6）机架内冷却方式  水冷或风冷 。

5、检查床

（1）垂直范围：能方便使用的较大活动范围。

（2）扫描范围：≥160CM。

（3）定位精度  0.25MM。

（4）最大载重  ≥200㎏  。

（5）附件  配置较齐全。

6、螺距：可调。

7、剂量调节：实时剂量自动调节、降低病人辐射剂量

8、操作台：方便、快捷，能做到自由调放。

9、计算机：操作系统使用方便，图像采集、处理及传输速度快，存储空间大、具多种备份方式。

10、工作站

拥有强大的快速图像后处理软件功能，能够满足现代临床诊断需要的心血管、脑血管、外周血管、全身骨关节系统等快速3D或更高级图象重建功能及相关的分析软件和各种消除影响诊断伪影的技术。

11、配备原厂配套专用显示器。

12、图象质量：具备极高的空间分辨率、密度分辨率及Z轴分辨率。

13、网络与接口

（1）具有DICOM功能或/和更多的软件接口。

（2）相机接口。

（3）高压注射器接口。

14、照相机：干式相机、彩打纸张相机。

15、 高压注射器

16、提供标准配置清单及各种详细中、英文资料、操作手册及质控水模。

17、其它：需要提供所投设备的选择附件供选择，同时提供附件清单或详细报价；

十、DR（1台）

参数：

一、设备名称：直接数字化X线摄影（DR）。

二、设备用处：用于医学诊断的X线摄影。

三、要求：必须是贵公司同类DR机产品的最新机型及最新软件版本并及时保证免费升级。

- 技术要求：

1 、X线球管装置

1．1：高速旋转阳极球管。

1．2：球管阳极热容量   ≥300KHU。

1．3：球管焦点  大、小焦点各 1个。

1．4：悬吊结构，球管活动范围大，可多方位旋转、可手动和/或电动。

1、5：配备电动缩光器（具备信息显示）、全视野照明灯、激光线定位器。

1、6：配备悬吊导轨。

2 X线系统

2．1高压发生器功率≥50KW。

2．2管电压、管电流  具有多级可调节范围。

3平板探测器

3．1：类型  非晶态硅。

3．2：非拼接整板。

3．3：最大视野  35*43-43*43CM。

3．4：数量   双板。

4．立位平板胸片架：探测器可移动，可在一定范围内倾斜。

5检查床

5．1电动升降

5．2能方便使用的水平及垂直活动范围。

5．3配备床边控制部件及脚踏开关。

5．4平板可有线或无线，配备托盘令使用方便。

5．5附件  配置较齐全。

6 球管与平板探测器自动同步跟踪。

7高密度滤线栅

8控制台

（标准工作台）方便、快捷，使用键盘、鼠标，配备平面显示器，显示病人信息并按部位设置一些投照体位，有自动暴光模式、配备暴光手闸。

9计算机

操作系统使用方便，图像采集、处理及自动传输速度快，存储空间大并且数据备份方便。

10工作站

拥有强大的图像处理软件及分析软件功能，能够完全满足影像诊断需要及消除影响诊断的各种伪影技术，同时配备中文报告系统。

11配备专用显示器。

12图象质量

12、1像素≥400万 。

12、2像素大小≥143微米。

12、3空间分辨率≥25LP/CM。

12、4灰阶  14比特

13网络与接口

13．1具有DICOM功能。

13．2相机接口

14提供标准配置清单及各种详细中、英文资料及操作手册。

15其它

需要提供所投设备的选择附件供选择，同时提供附件清单或详细报价；

十一、ECT（1台）

参数：

- 设备名称：单光子发射计算机断层扫描仪（ECT）。

- 设备用处：实用临床诊断及相关治疗。

- 要求：必须是贵公司同类ECT机产品的最新机型及最新软件版本并及时保证免费升级。

- 技术要求：

1 探头

1．1：数量 单或/和双。

1、2：全数字化

1．3：光电倍增管数目  ≥48只。

1、4：晶体厚度≤1厘米。

1．5：视野 ≥  36×51CM。

1．6：动态采集范围大。

1．7：分辨率 高。

1、8：非能量依赖性或5D实时计量校正。

2 机架系统

2．1平衡性、稳定性好。

2、2操作灵活、方便。

2、3采集速度快。

3 有/或具有升级为PET/CT的能力。

4 准直器

4、1 低能和/或高能。

4．2置换方便。

4、3精密度高。

5检查床

5．1垂直范围：能方便使用的较大范围。

5．2扫描范围和载重量大，能够满足临床需要 。

5、4病人摆位方便。

5．5附件  配置较齐全。

6 计算机

操作系统使用方便，图像采集、处理及传输速度快，存储空间大。

7 工作站

拥有强大的图像处理软件功能，以便能够满足现代临床需要以及消除影响诊断和治疗的各种伪影技术。

8、配备专用显示器。

9、图象质量：具备较高的空间分辨率和能量分辨率。

13网络与接口

13．1具有DICOM功能。

13．2相机接口。

14照相机

15提供标准配置清单及各种详细中、英文资料和操作手册。

16其它

需要提供所投设备的选择附件供选择，同时提供附件清单或详细报价；

十二、数字胃肠X线机（1台）

参数：

- 设备名称：数字胃肠X线机。

- 设备用处：临床多功能影像诊断和介入治疗。

- 要求：必须是贵公司数字胃肠X线机产品的最新机型及最新软件版本并及时保证免费升级。

- 技术要求：

1 、X线球管

1．1：高速旋转阳极球管。

1．2：球管阳极热容量   ≥300KHU。

1．3：球管焦点  大、小焦点各1个。

1、4：借助支架能可纵向移动并有较大范围的投照倾斜角度。

2 X线系统

2．1高频、高压发生器功率≥65KW。

2．2管电压、管电流可在一定范围内自动调节。

3 影像增强器

3．1：多视野可变、。

3．2：分辨率高。

4 CCD：分辨率、对比度高

5  检查室监视器（配悬吊装置或推车）

6．操作系统

6、1可以遥控或床旁进行。

6、2控制台配置透视及暴光脚和/或手闸、屏幕功能菜单显示、自动暴光、自动亮度、预暴光参数及机器整体联动设置，双向对话系统、有或无红外线遥控装置。

6、3开、关机功能。

7检查床

7．1电动

7．2活动范围：能方便使用的较大多方位水平和旋转范围。

7．3配备高密度滤线栅。

7．4低射线吸收率的床板材料 。

7．5附件  压迫器、手柄、肩托等配置较齐全。

8点片系统

全自动多种形式分格，可自动感应和暗合，能容纳各种国际标准片盒，序列采集速率快。

9剂量调节

实时剂量自动调节

10计算机

操作系统使用方便，图像采集、处理及传输速度快，存储空间大且备份方便，中文报告系统。

11工作站

拥有强大的图像处理功能及分析软件，能够满足现代影像诊断和治疗需要及消除影响诊断的各种伪影技术。

12图象质量

具备较高的空间分辨率和密度分辨率。

13网络与接口

13．1具有DICOM功能。

13．2相机接口。

14提供标准配置清单及各种详细中、英文资料、操作手册。

15其它

需要提供所投设备的选择附件供选择，同时提供附件清单或详细报价；

十三、体外震波碎石机

参数：

- 设备名称：体外震波碎石机。

- 设备用处：结石的诊断和治疗。

- 要求：必须是贵公司同类体外震波碎石机产品的最新机型和及时免费的软件版本升级。

- 技术要求：

1 冲击波发生器

1．1：震波系统：电磁、透镜聚焦式。

1．2：治疗头可多体位包括患者腹部的任何部位，便于改变冲击波入射角度，可位于床上位和床下位且有一定范围的可调角度。

1．3：触发方式：固定频率或心电触发。

1．4：冲击波释放频率60~120次/分和/或心电同步触发。

1．5：能量范围：能量最佳的多个可调范围。

1、6：治疗深度≥140MM。

1、7耦合方式：干式水囊、封闭式水循环。

1、8耦合压力：1～５级可调。

2治疗诊断床

2．1最大载重量≥180公斤。

2．2床面横向≥15CM。

2、3床面纵向≥10CM。

2、4床面尺寸能够满足诊断和治疗需要。

2、5电动床面可手持控制器操作。

2、6具有床上便于操作的应有配置设施。

2、7床头和床尾可折叠或拆卸。

3 X线定位系统及控制台

3．1：高压发生器最高KV可达110KV。

3．2：球管热容量≥50KHU。

3．3：C型臂有一定的旋转范围且能满足诊断和治疗操作的需要。

3．4：影像增强器≤9英寸且视野可变，采集方式：CCD。

3、5：高清晰度医用显示器1或2台。

3、6：图像存储方式：数字化。

4操作台：简单、方便、快捷。

5计算机

操作系统使用方便，图像采集、处理及传输速度快，存储空间大并数据备份方便。

6工作站

拥有强大的图像处理软件功能，能够满足现代临床需要。

7图象质量：具备较高的空间分辨率和密度分辨率。

8网络与接口

9提供标准配置清单及各种详细中、英文资料和操作手册。

10 可或无超声影像定位系统。

11其它

需要提供所投设备的选择附件供选择，同时提供附件清单或详细报价；

十四、彩超（1台）

超高档三维彩色多普勒超声诊断系统

主要技术要求和规格

一.设备名称：超高档彩色多普勒超声波诊断系统

二.数量：1套

三.设备用途说明：心脏、腹部、血管、 妇产、泌尿、小器官等.

四.主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1全数字化超宽频带波束形成器

*1.2数字处理通道数>=1024; 动态范围180DB

1.3超宽频带探头, 频率范围 1---17MHZ

1.4数字化高分辨率二维灰阶成像单元

1.5彩色多普勒超声波诊断部件

1.6彩色多普勒能量图(CDE/CPA)

1.7实时动态频谱多普勒显示及多参数分析系统

1.8三同步功能, 可用于心脏模式，血流速度可达６米／秒。

1.9组织二次谐波成像,。

1.10造影剂二次谐波成像.

*1.11实时复合成像技术(多角度实时发射和接收，最多可达9种角度,提供曲别针试验图片)

1.12智能图像优化技术(iOPTIMIZE): 优化彩色血流模式；DRS单键调节时间和空间分辨率；组织特异性成像TSI

*1.13实时三维容积成像或一体化实时四维成像技术。

*1.14STIC胎儿心脏成像技术。

2.测量和分析(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1一般测量

2.2多普勒血流测量及分析

2.3 心脏功能测量与分析

2.4腹部测量与分析

2.5小器官测量与分析

2.6妇产科测量与分析(具有胎儿体重孕龄评估,生长曲线显示,胎儿超声心动图计测)

3.主要的先进临床应用功能

3.1二维定量分析组件

(a)ROI感兴趣区域自动跟踪定量分析(可对灰阶、彩色、能量及造影图像进行分析)

(b)IMT自动血管内膜中膜增厚度测量

3.2三维定量分析组件： 腹部妇产科三维定量

4. 全数字化硬盘，硬盘容量为160GB,DVD／CD图像存储,电影回放重现单元2200帧

5. 输入/输出信号

输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频

输出：复合视频、RGB彩色视频、S-视频，USB

7.记录装置：DVD或CD-RW刻录。

8. 超声图像及病案管理系统

8.1可调节动态图像的压缩比, 无需特殊软件即能在PC上直接观察图像

8.2动态图像采集、存储,一次连续采集可达3分钟

8.3同屏电影回放,可调回放速度

8.4存储图像及文档:CD盘及DVD盘

8.5报告存储,检索,统计

8.6全数字化硬盘，硬盘容量为大于等于160GB

9. 医学数字图像和通信DICOM3.0接口

八.技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器：大于等于19寸高分辨率彩色液晶监视器, 亮度可调, 无闪烁无视角。

1.2  操作键盘：多方向控制转位

1.3探头接口大于等于3个

1.4安全性能：符合进口商品安全质量要求

2.探头规格

2.1探头频率: 超宽频带探头频率范围1.0—17.0MHZ, 高频探头中心频率>7.5MHZ

2.2阵元：线阵探头有效阵元≥256阵元; 相控阵探头有效阵元≥128阵元; 凸阵探头有效阵元≥256阵元

3. 二维灰阶显像主要参数:

3.1探头频率范围：

心脏探头：频率1-5MHZ

腹部凸阵探头：频率1-5MHZ

线阵探头：频率5-12MHZ

经阴道腔内探头：频率4-8MHZ

腹部三维容积探头：频率2-6MHZ

3.2成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥50帧/秒;凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥29帧/秒

3.3扫描线：每帧线密度≥230超声线

3.4腔内微凸探头扫描角度≥147°

3.5发射声束聚焦：发射≥8段

3.6数字化声束形成器：连续动态聚焦，可变孔径及动态变迁

3.7回放重现：灰阶图像回放≥2200幅

3.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

3.9增益调节：B/M可独立调节; STC分段调节

3.10空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准，并提供检测数据

4.频率多普勒

4.1 B/D兼用：线阵: B/PWD; 凸阵: B/PWD; 扇扫: B/PWD, B/CWD, B/HPRF

4.2多普勒基准频率：线阵：PWD；3.5-7.5MHZ; 凸阵：PWD；2.0-5.0MHZ;

扇扫: PWD/CWD: 2.0-4.0 MHZ

4.3最大测量速度：PWD:正或反向血流速度7.6m/s; CWD:血流速度18.0m/s

4.4最低测量速度：≤1mm/s(非噪音信号)

4.5显示方式B, B/PWD、B/CW, B/HPRF, B/M、B/B、B/CFI/M, B/CFI/D, 3D

4.6 Doppler及M型电影回放：≥48秒, 回放时可以测量和计算

4.7取样宽度及位置范围：宽度1mm至15mm;

4.8滤波器：高通滤波和低通滤波两种，分级选择

4.9显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零电位、B-刷新（手控、时间、ECG同步、D扩展、B/D扩展，局放及移位

5.彩色多普勒

5.1显示方式: 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示;

二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

5.2扇形扫描角度：10°-90°选择

5.3彩色显示帧频：相控阵探头,80度,17cm深时,彩色显示帧频≥10帧/秒;凸阵探头, 80度,17cm深时，彩色显示帧频≥8帧/秒

5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°~+20°

5.5显示控制：零位移动8级可调

5.6彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）

6.超声功率输出调节: B/M、CWD, PWD、彩色多普勒输出功率可调

九．赠送外置中文超声工作站一套，品牌电脑，2GB内存，250GB硬盘，独立显卡，DVD刻录。

赠送与腔内探头配套的穿刺架一付。

十， 卖方须为买方提供现场操作培训,保证操作人员正常使用设备的各种功能。

十一，合同签订之日后负责买方超声科一名医生去有该机型的上级医院学习三月的全部费用。

注:加注“*”者为重要条款 。