电动手术床技术参数

一、产品技术规格：

长2000±100mm                 宽520±20mm

台面最低及最高  （600—1000）±50mm

台面水平纵向移动  350±30mm

背板上折  ≥60°               背板下折  ≥10°

前倾      ≥15°               后倾      ≥15°

左倾      ≥15°               右倾      ≥15°

头板上折  ≥40°               头板下折  ≥90°

腿板上折  ≥15°               腿板下折  ≥90°

腿板分叉  ≥180°              腰板升高：100±20mm

腰上角“∧”/ 腰下角“∨”:≤150°/≤120°

电源电压：AC 220±22V 50±1Hz   输出功率:300±10％VA

二、产品材质及性能要求：

1.底座、台面支撑架及两侧轨道均采用优质304不锈钢，具有耐腐蚀、易清洗、永不生锈等特点。

2.床垫采用进口人造革包裹，高密度记忆海绵一次成型，无缝隙，软垫保证病人均匀受力。防静电、防水、易清洗、消毒；床垫可拆卸。

3.床面采用进口碳塑板，台面可纵向移动可满足C型臂全身检查、摄片。

4.进口品牌电机，作为手术台各种动作的驱动源，无噪声、使用寿命长等特点。

5.床台的升降、背板上折、左右倾斜、前后倾斜，前后移动，分别由单独的进口电机独立控制操作，性能可靠稳定。

6.头板、腿板为进口气弹簧控制，腿板为分腿式，可拆卸。

7.带腰板，腰板可手动升降。

8.交直流两用，双遥控器控制各种动作。

9.脚踏式刹车装置，方便手术台移位。

三、基本配置：

主  机         1台      屏风架           1个       支肩架           1付

搁臂架         1付      支腰架           1付       托腿架           1付

蹬脚板         1付      缚腰带           1条       电源线           1根

床  垫         1套      手控开关         1